Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož

Telefon: (02) 741-09-00, Fax: (02) 741-09-99

e-mail: uprava@zd-ormoz.si

Datum:12.11.2021

Številka:NMV06-B/2021

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA BLAGA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO

Št.: NMV06-B/2021

Predmet naročila: »NAKUP IN DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA«

VSEBINA1

- OBR-1: podatki o ponudniku

- OBR-2: specifikacija ponudbe s cenami

- OBR-3: vzorec pogodbe

- OBR-4: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: menična izjava

- ESPD obrazec

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da na podlagi javnega razpisa predložijo ponudbo v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/18 v nadaljevanju ZJN-3) in navodili za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki lahko dobijo do 26.11.2021 na spletni strani naročnika.

  - PODATKI O NAROČNIKU

    - Ime in sedež naročnika

Zdravstveni dom Ormož

Ulica dr. Hrovata 4

2270 Ormož

    - Kontaktna oseba: Maja Kandrič

    - telefon: 02 741 09 44

    - fax:       02 741 09 99

    - e-pošta: majak@zd-ormoz.si

  - PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nakup in dobava reševalnega vozila.

  - VRSTA POSTOPKA

- Postopek naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- V skladu z Zakonom o javnem naročanju je naročnik objavil javni razpis za oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3 z namenom sklenitve pogodbe.

Javno naročilo ni razdeljeno v sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Ponudnik predloži izpolnjeno razpisno dokumentacijo. Ponudnik ne sme črtati, popravljati ali kako drugače spreminjati razpisne dokumentacije. Take spremembe se bodo štele za neobstoječe in se ne bodo upoštevale.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

Predmet javnega naročila je nakup in dobava reševalnega vozila.

Opis vozila, ki je predmet javnega naročila in tehnične zahteve so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije v poglavju 2.4 Tehnične specifikacije vozila.

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljena za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina gospodarskih subjektov (v nadaljevanju »skupina ponudnikov« oziroma »ponudniki v skupnem nastopu«), ki predloži skupno ponudbo. Ponudniki so upravičeni in lahko izvajajo storitve, ki so v skladu z razpisnimi pogoji.

Tuji ponudniki, ki nimajo predstavnika v Republiki Sloveniji, lahko v ponudbi imenujejo pooblaščenca v Republiki Sloveniji za vročanje na način, da poleg vseh ostalih dokazil predložijo tudi pisno izjavo pooblaščene osebe ponudnika, s katero potrjuje, da so seznanjeni z vsebino razpisa in s predpisi s področja razpisa, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Ponudnik mora, vezano na izvedbo javnega naročila, spoštovati veljavne zakone in predpise Republike Slovenije in poznati veljavnosti pravnega sistema Republike Slovenije.

2.1 VSEBINA PONUDBE

Ponudba mora vsebovati vso naslednjo dokumentacijo:

- OBR-1: podatki o ponudniku,

- OBR-2: specifikacija ponudbe s cenami,

- OBR-3: vzorec pogodbe,

- OBR-4: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: menična izjava

- ESPD obrazec.

2.2. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

A. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

B. POKLICNA SPOSOBNOST

C. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST IN

Č. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

A. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, za katerega se ugotovi:

- Da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

- Da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

- Če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

- Če je ponudniku bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

- Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

- Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena.

B. POKLICNA SPOSOBNOST

- Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi.

- Da je gospodarski subjekt vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

- EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST

- Da ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih (šteto od dneva odpiranja) niso bili blokirani.

- Da ponudnik sprejema 30 dnevni plačilni rok.

Č. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

- Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

- Ponudnik zagotavlja, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka.

- Ponudnik zagotavlja, da vozilo izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive.

- Ponudnik zagotavlja, da dobavljeno vozilo ustreza standardom navedenih v Uredbi o zelenem javnem naročanju.

- Ponudnik zagotavlja, da ponujeno vozilo v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika in standarde, navedene v Tehničnih specifikacijah vozila, poglavje 2.4.

- Ponudnik zagotavlja, da bo vozilo dobavil najkasneje v roku 3 mesecev od podpisa pogodbe, skupaj s spremljajočimi dokumenti v slovenskem jeziku (navodilo o upravljanju in vzdrževanju).

Izpolnjevanje pogojev iz točke 2.2 ponudnik izkaže z ESPD obrazcem.

V skladu s 1. točko 77. člena ZJN-3 naročnik od ponudnika lahko zahteva potrdila, izjave in druga dokazila kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu s 76. členom ZJN-3.

2.3     POJASNILA PONUDNIKOM ZA IZPOLNITEV OBRAZCA Obr. 2

Obrazec OBR-2 naj se izpolni z vsemi zahtevanimi podatki v celoti.

V obrazcu OBR-2 ponudnik navede tudi datum ponudbe in obrazec žigosa in podpiše s strani pooblaščene osebe.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

Cena vozila je lahko izkazana na največ štiri decimalna mesta, končna vrednost vozila pa mora biti zaokrožena na dve decimalni mesti. V primeru, da cene oz. vrednosti ne bodo pravilno zaokrožene, bo naročnik takšno zaokrožitev opravil sam (izhodišče Cena brez DDV).

Cena oz. vrednost ponudbe:

V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti vsi stroški ponudnika za izvedbo naročila: vrednost vozila z vso zahtevano opremo, tehnično pripravljeno za prevzem oziroma vožnjo, morebitne carine, davek na motorna vozila, transportni in zavarovalni stroški, vsa dela in preizkusi do polne funkcionalnosti vozila, DDV, morebitna dovoljenja ter ostali morebitni stroški v zvezi z izvedbo naročila. Podražitev ni.

Vrednosti morajo biti izražene v EUR na dve decimalni mesti natančno.

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od skrajnega roka za predložitev ponudbe.

Končna cena v ponudbi je fiksna.

2.4  TEHNIČNE SPECIFIKACIJE VOZILA

Tehnična specifikacija reševalnega vozila

USTREZNOST ZAHTEV ZA REŠEVALNO VOZILO splošno

  - Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015 tip C (EN1789:2007+A2:2014 typ C). Iz tega sledi, da morajo posamezni sklopi izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A2:2015.

- Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega.

- Certifikat o »crash testu« mora biti priloga ponudbe.

- Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015:

      - Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala zahtevana testiranja po SIST EN1789:2007+A2:2015 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed evropskih držav.

      - Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom SIST EN1789:2007+A2:2015 TIP c.

      - Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN1789:2007+A2:2015.

      - Poročilo opravljenega testiranja po vseh točkah Annexa-a C po standardu SIST EN1789:2007+A2:2015, Certifikat o homologaciji integriranih luči (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na vozilo.

      - Vsi certifikati in poročila naj bodo izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu SIST EN1789:2007+A2:2015, registrirane v eni izmed Evropskih držav – priloga akreditacija.

- Katalog z vsemi tehničnimi podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:

  - dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanjega dizajna (streha, luči, oblepitev vozila), kompletnega interierja s celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila.

- Teža praznega vozila mora biti skladna s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015 ter računsko dokazana v certifikatih po standardu EN 1789:2007+A2:2014 po osnih obremenitvah in ne sme presegati najvišje skupne dovoljene mase 4.450 kg.

- Vozniški in bolniški del sta  med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,23 m2. Okno naj omogoča pregled nad bolniškim delom vozila.

Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih.

- Vozilo mora biti v barvi RAL 1016 in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi.

- Zunanje označbe morajo biti izdelane iz folije v oranžni fluoroscentni barvi 3M ter napisi v modri barvi. Na voznikovih in sovoznikovih vratih mora biti nameščen napis Zdravstvenega doma. Na pokrovu motorja mora biti nameščen napis Ambulance. Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni. Celotne notranje obloge morajo biti izdelane iz vakumiranega materiala ABS v barvi RAL 9010, ravno tako vse omare.

- V bolniškem prostoru se naj nahajajo omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material.

- Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru mora biti predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko sistema CAN BUS ali enakovredno s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju).

- Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine.

- Vozniški in bolniški prostor sta naj med seboj ločeno klimatizirana.

- Vsa sedišča v bolniškem delu vozilu ki so obrnjena v smer vožnje so vrtljiva z po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovni integriranim avtomatskim varnostnim pasom. Sedež na predelni steni je  preoblečen v enak material kot ostali sedeži v vozilu.

- Opozorilne luči v LED tehnologiji morajo biti integrirane v vozilo, na način, da ne odstopajo od osnovnih linij vozila. Opozorilne luči integrirane v strehi vozila morajo biti dobro vidne s sprednje in zadnje strani. Dodatne oranžne led luči so vgrajene v zadnja krilna vrata in delujejo kot opozorilo, ko so vrata odprta.

- Signalni bloki in podobno, montirani na streho vozila niso dovoljeni.

- Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV

- Originalno povišana stranska vrata na desni strani.

- Zadnja krilna vrata, ki se odprejo do 180 stopinj, na njih ne sme biti nameščen noben kos medicinske,  transportne opreme ali imobilizacijske opreme.

OSNOVNO VOZILO

Zunanje mere reševalnega vozila:

- Dolžina:                   min. 5.900 mm in max. 6.000mm.

- Širina:                      min. 2.010 mm in max. 2.080 mm  (brez ogledal).

- Višina:                     min. 2.650 mm in max. 2.720 mm (vključno s strešnim ventilatorjem).

- Oblika:                     furgonska izvedba bolniškega prostora.

- Motor:                      dizelski s turbinskim polnilnikom min. 1950 ccm. in max.2.100ccm,

min, EURO 6.

- Moč motorja:           min. 128 kW.

- Pogon:                     stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči.

- Menjalnik:                avtomatski menjalnik.

- Pospeški:                 v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.2.1.

Mere bolniškega prostora:

- Dolžina:                   min. 3.140 mm.

- Širina:                      min. 1.750 mm.

- Višina:                     min. 1.960 mm

- Največja dovoljena masa (skupna teža) predelanega vozila ne sme presegati 4.450 kg.

Oprema osnovnega vozila:

- Barva RAL1016 žvepleno rumena.

- Dodatni akumulator AGM.

- Dodatni vodni grelnik.

- Drsno okno v desnih drsnih vratih.

- Električni vmesnik za predelovalce.

- Jeklenka platišča 16 col.

- Klimatska naprava za vozniški del.

- Kontinuiran tek motorja.

- Led žarometi z LED dnevnimi lučmi.

- Meglenki v sprednjem odbijaču.

- Močnejši alternator 250A.

- Naprava za čiščenje žarometov.

- Notranje vzvratno ogledalo.

- Paket luči in vidljivost.

- Parkirni sistem spredaj in zadaj.

- Pnevmatike 235/65R16C 121/119r.

- Povišanje nosilnosti na 3,88T.

- Radio.

- Sedež voznikov komfortni plus.

- Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah.

- Stranske markirne lučke.

- Tempomat.

- Večfunkcijski volan.

- Dodatna stranska vrata levo.

- Vrata krilna zadnja povečan kot odpiranja.

- Zavesice spredaj in zadaj.

- Komplet za hitro popravilo pnevmatik v sili.

- Gasilni aparat na prah 2 kg.

- Električni pomik prednjih stekel.

- Električni grelec hladilne tekočine motorja, ko bo vozilo priključeno na 230 V z blokado zagona.

- 1+1 (voznikov in sovoznikov sedež v vozniški kabini).

- Zračno vzmetenje za zadnjo os s povišanjem največje dovoljene mase NDM na 4.450kg, elektronsko upravljano.

- Nadgradnja osnovnega vozila z vgrajeno opremo

Visoka streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo – v notranjosti ojačana. V strehi mora biti prostor za:

- Spredaj: prostor za  integrirane luči v LED izvedbi za  vsaj 5 modulov, zahteva velja za levo in desno stran ločeno. V strehi med modrimi lučmi prostor za napis po želji stranke in vsaj 4 module belih stroboskopskih luči.

- Zadaj prostor za  integrirane luči v LED izvedbi, za vsaj 3 module. zahteva velja za levo in desno stran vozila. Prostor za integrirano vgradnjo zadnje delovne luči in usmerjevalnika prometa.

- Po celotni bočni dolžini strehe mora biti nameščeno prozorno pleksi steklo, v katerega je možno vgraditi vsaj 6 dodatnih svetlobni modulov  in 2 delovne luči. Zahteva velja za levo in desno stran vozila.

- Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV. Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne izstopa od osnovne linije strehe ter, da je možnost poškodb zmanjšana na minimum

- Na zadnjem delu strehe mora biti vgrajen strešni ventilator.

- Bočna električna stopnica v kvaliteti enaki ali boljši kot Stem.

Kamera in zvočniki.

- V bolniški del zadaj morata biti montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem kot CAN-BUS, povezana z avtoradiem ter dodatnim stikalom, ki omogoča vklop in izklop le tega  v bolniškem prostoru preko sistema CAN-BUS.

- Video nadzor vzvratne vožnje. Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzvratno vožnjo.

- kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom: namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje,

- funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave,.

- kamera za nadzor bolniškega dela vozila. Nameščena mora biti tako da slika  zajema celoten bolniški prostor od pasu pacienta do predelne stene.

- monitor za prikaz slike: namenjen vozniku, da mu omogoča pogled prostora za vozilom, funkcija avtomatskega in ročnega vklop/izklop na monitorju,

- napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V.

Bolniški prostor

- Obloge v bolniškem  delu vozila morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS – RAL 9010

- Vgrajeno ročko za vstopanje montirano na desni strani pri drsnih vratih.

- Vgrajeno ročko za vstopanje montirano v vozilu pri desnem bočnem sedežu.

- Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena s črno atermično folijo s propustnostjo svetlobe okoli 10%, dodatno morajo biti okna prevlečena do 2/3 z mat folijo, oz. po dogovoru s kupcem.

- Mehansko bočno pomično podnožje nosil. Podnožje nosil mora imeti certifikat EN 1789:2007+A2:2014, ECE R14, EN1865-5:2012.

# Stropna konzola iz vakumiranega ABS s prostorom za:

- Prostor z vratci z bočnim odpiranjem za 6 infuzijskih tekočin.

- Integriran – poglobljen prostor v stropni konzoli z do dvema odvzemnima mestoma za kisik, mrežica za odlaganje kisikovih mask. Vsako odvzemno mesto posebej mora biti samostojno povezano s stopenjskim inhalatorjem kisika. Eno odvzemno mesto mora omogočati pretok kisika do 15 l/min in sicer (0,2,3,4,5,8,10,12,15), drugi do 25l/min in sicer (0,3,5,8,10,12,15,20,25)

- V vogalu stropa  na levi in desni strani mora biti prostor za namestitev dolge neonske luči ter na desni strani dodatno v nadaljevanju neonske luči modra neonska luč za nočno osvetlitev. Celotna luč mora biti pokrita z enodelnim narebričenim pokrovom za optimalno razpršitev svetlobe. Luči morajo biti povezane v centralni CAN BUS sistem. Pritrditev pokrovov mora biti izvedeno s sistemom klik ( vijaki ne smejo biti uporabljeni).

- Integriran ročaj v stropno konzolo 360°.

- Prostor za vgradnjo vsaj 4 spot luči.

- Izhod klimatske naprave vsaj 7 šob.

Predelna stena

- Na predelni steni mora biti nameščeno: (z leve proti desni):

  - Na levi strani mora biti od tal do stropa omara z izvlečnim predalom v maksimalni širini 30cm. V visoki omari naj bo še prostor za namestitev ampularija za minimalno 60 ampul. Ampularij mora biti opremljen s ključavnico na ključ.

  - Med velikim izvlečnim predalom/omaro in sedežem na predelni steni je nameščena omara z minimalno štirimi (4) izvlečnimi predali. V enem se namesti grelec infuzije in v enem kompresorski hladilnik. Za hranjenje ostalega materiala morata ostati še minimalno dva izvlečna predala. Omara mora imeti na zgornji strani odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS materiala.

- Sedež na predelni steni z avtomatskim zapiranjem, naslonom za glavo in tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti v enaki  barvi,  kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila.

- Pod sedežem mora biti nameščen izvlečni predal, ki sega od konca omare na levi strani do omare za medicinske kovčke na desni strani.

- Na desni strani od sedeža na predelni steni je omara s prostorom za dva reanimacijska nahrbtnika ter izvlečnim predalom in odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS. V izvlečenem predalu mora biti nameščena USB ali 12 V vtičnica. Oziroma se konfiguracija omare dogovori z naročnikom.

- Na levi strani zgoraj nameščena omara za shranjevanje in enostavno dostopanje vsaj treh škatel rokavic.

- Odpiranje in zapiranje predalov mora biti enostavno in zanesljivo, omogočeno mora biti zapiranje/zaklepanje le s potiskom. Uporabljena vodila in zapahi morajo biti namenjena profesionalni rabi. Vsi predali se morajo samodejno blokirati v odprtem položaju.

- Velika izvlečna omara na levi strani mora imeti sistem za fiksno avtomatsko zaklepanje v popolnoma izvlečenem položaju.

- Vse ličnice predalov morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS materiala barvno usklajenega z talno oblogo in zaokroženimi robovi.

- Predelna stena s prostorom za sedež. Predelna stena mora imeti prostor za povečano komunikacijsko okno.

- Obloga drsnih vrat in obloga zadnjih vrat narejena z ABS.

- Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS - RAL 9010 razen vseh vratic ter pregrad v omarah, ki so naj narejena iz modrega vakumiranega ABS ter barvno usklajenega z notranjostjo vozila.

- Lesen pod – vodoodporen. Prevlečen mora biti z nedrsečo brizgano talno podlogo spritzfussboden barvno usklajenega z notranjostjo bolniškega dela vozila. Obloga mora biti primerna za večkratno in enostavno čiščenje. Robovi talne obloge morajo biti potegnjeni na obloge do višine 60mm.

- Ročaj za vstopanje na predelni steni.

- Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.

Levi bok vozila:

- Prostor za namestitev prenosnega ventilatorja z 12 V vtičnico in hitro sklopko za priključitev na centralni kisikov sistem.

- Prostor za namestitev prenosnega defibrilatorja z 12 kanalnim monitorjem in 12 V vtičnico.

- Prostor za namestitev aspiratorja in 12 V vtičnico.

- Prostor za namestitev perfuzorja.

- Prostor za namestitev reanimacijskega kovčka.

- Zadaj levo mora biti nameščena omara od tal do stropa, za spravilo opreme ( v omari mora biti vgrajena 12V vtičnica za polnjenje le tega) in spravilo manjšega kovčka ali drugega sanitetnega materiala.

- Nosilec za aparat za mehansko oživljanje na levem blatniku, z napeljavo za polnjenje (12V vtičnica).

Desni bok vozila:

- 1 kos – bočno vrtljiv sedež na desni strani vozila v smeri vožnje z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom – ko se stol zloži ob steno se mora pridobiti prostor za prost prehod skozi bolniški del vozila. Sedež z naslonom za roke, integriran 3-točkovni varnostni pas in zložljiv sedalni del, po naklonu nastavljiv hrbtni naslon. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila, po želji naročnika prostor še za drugi sedež z enakimi karakteristikami, ali zrcalno omaro, kot je opisana pri levem boku za spravilo sanitetno potrošnega materiala ali imobilizacijskega materiala.

Prostor z levimi drsnimi vrati. ( Levi zunanji box)

- Levi zunanji prostor za spravilo opreme, mora imeti prostor za:

- Kardiološki stol.

- Nosilec za 2x 10l  kisikove jeklenke.

- Vakuumsko blazino.

- Zajemalna nosila.

- Osvetlitev bolniškega prostora

- 2 dolgi LED luči morata biti montirani v vogal med strop in steno ter zaščitene z konkavnim narebričenim pokrovom po celotni dolžini. Dostop do žarnice mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči morata biti nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči morata biti postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.

- Nočna osvetlitev – modra LED osvetlitev integrirana v bele luči.

- Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS .Nočna osvetlitev mora biti opremljena z svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči.

- Elektro oprema in stikala

- Na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z membranskimi stikali, enostaven za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko CAN-BUS sistema in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati centralni izklop dodatno vgrajenih električnih porabnikov reševalnega vozila.

- V bolniškem prostoru sistem mora omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave ter strešnega ventilatorja, grelca infuzije, hladilnika za zdravila, delovne luči, prikaz stanja dodatnega in osnovnega akumulatorja. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati delovanje v temp območju od -30 do +70 stopinj C.

- Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se morajo po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so bile prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih.

- Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnih senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor.

- Modul v vozniški kabini mora vsebovati naslednje funkcije:

  - Svetlobno opozorilno signalizacijo:

    - Dnevna uporaba ( celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči ).

    - Megla ( samo centralni moduli v strehi vozila ).

    - Nočna uporaba ( celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene ).

  - Zvočna opozorilna signalizacija:

    - Vklop / izklop sirene.

    - Izbira tona.

    - Horn.

  - Klimatska naprava za bolniški prostor:

    - Vklop / izklop klimatske naprave

  - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

  - Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

  - Nastavitev jakosti bele osvetlitve v bolniškem prostoru

  - Posamični vklop / izklop delovnih luči ( levo, desno in zadaj ).

  - Izbira/menjava menija funkcij na zaslonu

  - Barvni zaslon:

    - Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev.

    - Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila.

    - Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila.

    - Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela.

    - Grafični prikaz statusa vrat ( odprto / zaprto ).

    - Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsak luč posebej.

    - Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej.

- Centralni modul v bolniškem prostoru z zaslonom na dotik :

  - Zaslon vsebuje naslednje podatke:

- Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej.

- Grafični prikaz jeklenke v funkciji.

- Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator.

- Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije.

- Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za medikamente.

- Ura in datum.

- Status zvočnikov radia in možnost nastavitve jakosti oz. izklop.

- Posamična tipka za vklop / izklop s svetlobno indikacijo o tipki.

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

- Halogenke.

- Strešni ventilator - smer vrtenja levo.

- Strešni ventilator - smer vrtenja desno.

- Klimatska naprava za bolniški prostor ( Nastavljena in Aktualna temperatura ).

- Nastavitev temperature ( Nastavljena in Aktualna temperatura ).

- Nastavitev ventilatorja.

- Nastavitev temperature grelca infuzije (Nastavljena in Aktualna temperatura).

- Nastavitev temperature hladilnika za zdravila  (Nastavljena in Aktualna temperatura).

- Nastavitev temperature kaloriferja  (Nastavljena in Aktualna temperatura ).

- Indikacija odprtosti vrat bolniškega prostora (bočna, zadnja)

- Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika oz. preklopu na drugo jeklenko.

- Modul v bolniškem prostoru od desnih drsnih vratih v2 :

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

- Stopenjsko nastavljanje jakosti bele osvetlitve bolniškega prostora

- Vklop / izklop odpiranja bočne stopnice

- Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj) .

- Modul v bolniškem prostoru od zadnjih dvižnih vratih :

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / Izklop

- Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj).

- Izklop / vklop utripajočih signalnih luči na nihajnih/dvižnih vratih

- Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem).

      - Sistem za zagon motorja v sili, ki se naj aktivira preko dodatnega akumulatorja.

      - UKV antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v vozniškem prostoru.

      - Nosilec za radijsko postajo.

      - Omogočeno mora biti  v primeru vzvratne vožnje avtomatski vklop vseh štirih varnostnih utripalk.

      - Dodatni element v električni napeljavi mora biti elektronski sistem, ki aktivira zvočni alarm, ko pade kapaciteta akumulatorjev stoječega vozila pod nivo 90%.

      - Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V ter za vse električne porabnike v bolniškem delu vozila.

      - Zunanja vtičnica 230 V z blokado ob zagonu motorja v povezavi z notranjimi vtičnicami 230 V. V kompletu mora biti še min. 5 metrov 2,5mm2 zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu. Namestitev v levi blatnik.

      - 3 x 230 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari, ena vtičnica je povezana s kaloriferjem.

      - 6 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari. Nameščene na levem boku.

      - 1 x 12V vtičnica v vozniški kabini za uporabo z Garminom.

- Gretje in klimatizacija vozila

- Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter upravljanjem preko CAN-BUS sistema za vklop in izklop v vozniškem in bolniškem delu vozila.

- Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora s primerno pozicionirnim rešetom za optimalno ogrevanje prostora.

- Električni grelec 220V 2.100W bolniškega prostora, kadar je vozilo priključeno na 220V, upravljanje preko računalniškega vodenega sistema za nadzor CAN-BUS prednastavljeno vklopno območje je med 15-25oC.

- Klimatska naprava za prednji vozniški in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Upravljanje, prikaz želene in dejanske temperature na zaslonu računalniško vodenega sistema za nadzor CAN BUS  v bolniškem in vozniškem prostoru. Klimatska naprava bolniškega dela mora imeti avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom.

- Signalizacija

- Zunanje označbe reševalnega vozila  zajemajo oranžne oznake reševalnega vozila iz samolepilne folije proizvajalca v kvaliteti enaki ali boljši kot 3M v oranžni fluoroscentni barvi, dizajn vozila reševalnih vozil, napisi naročnika, kombinacije mednarodnih oznak reševalcev ter zrcalnega napisa URGENCA 112 na prednjem delu vozila, oziroma izdelava zunanjih označb po željah naročnika in v skladu s pravilnikom. Naročnik dobavi logotip za namestitev na voznikova in sovoznikova vrata.

- V streho vozila spredaj mora biti nameščen integrirana modra luč v LED izvedbi z

- 1 modulom z  min. 12 svetlobnimi elementi,

- 3 moduli z min.  štirimi svetlobnimi elementi ter

- 1 bočni modul z min.  štirimi svetlobnimi elementi.

Zahtevano velja ločeno za levo in desno stran.

- V streho vozila spredaj nameščena med modre luči integrirana osvetljena luč z napisom urgenca, na vsaki strani še integrirane bele opozorilne luči vsaka z vsaj 4 svetlobnimi telesi.

- V streho vozila zadaj morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi z

- 1 modulom z min. 12 svetlobnimi telesi,

- 1 modulom z min. 4 svetlobnimi telesi in

- 1 bočni modulom z min. 4 svetlobnimi telesi.

Zahtevano velja ločeno za levo in desno stran

- V streho zadaj mora biti nameščena integrirana delovna luč, ki služi tudi kot osvetljava za vzvratno vožnjo.

- V streho vozila bočno morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi v treh odsekih, vsak odsek naj vsebuje:

- 2 modula z vsaj 4 svetlobnimi elementi, med njima možnost  instalacije bele delovne luči. Oziroma po željah stranke.

Zahteva velja ločeno za levo in desno stran.

- Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY L54 vgrajeni  v maski vozila levo in desno, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.

- Beli signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY L54 vgrajeni  v maski vozila levo in desno, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.

- Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY L76  vgrajeni  v boku vozila levo in desno v višini cca. 0,7m, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.

- Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN-BUS, ki omogoča krmiljenje luči preko  tastatur. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega statusa ( dnevni, nočni, megla ). Sistem mora imeti pred programirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo pred programiranih programov osvetlitve glede na zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja.

- 2 kos elektronski zvočnik moči min. 100W mora biti nameščen v sprednji odbijač zaščiten pred lomom. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene imajo možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti 30% manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene.

- Ojačevalnik sirene s tremi predprogramiranimi opozorilnimi melodijami in sirena v kvaliteti enaki ali boljši kot Federal PA 300 moči min. 200W, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj in možnostjo govora.

- Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila.

Kompletna opozorilna signalizacija mora imeti certifikat ECE R65 Class 2 ali boljše.

- Medicinska oprema

- Montaža nosilca za defibrilator.

- Montaža nosilca za aspirator.

- 2 kpl - prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L levi zuanji strani vozila   (dobava brez jeklenk).

- 2 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izveden z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko Can-Bus sistema na centralnem grafičnem zaslonu ( grafični prikaz vsebnosti kisika v posamezni jeklenki, status aktivne jeklenke ter numerični izpis vrednosti tlaka v posamezni jeklenki ). Ob padcu tlaka v jeklenki pod minimalno nastavljeno vrednost se naj sistem avtomatsko preklopi na drugo polno jeklenko ter se prižge zvočni in grafični alarm v bolniškem in vozniškem delu vozila. V primeru da so jeklenke prazne ali zaprte se mora alarm prižgati v trenutku, ko se vozilo odklene oz. ugasne, ko se vozilo zaklene.

- 2 kos aplikator kisika okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 1 kos 0-15l/min in 1 kos 0-25l/min   vrednosti pretokov, kot opisano, povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po standardu DIN. Nameščena morata biti podometno na zgornji strani desne omare v podaljšku konzole za upravljanje CAN BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu in pod dozatorjem, iz vsakega dozatorja posebej. Izhodi za kisik 6mm.

- 2 kom sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN. Sklopka za kisik mora imeti v sebi vgrajen sistem za zvočno in svetlobno signaliziranje prenizkega ali povečanega tlaka kisika.

- Montaža nosilca za prenosni ventilator last naročnika.

- Šina za perfuzor.

- Perfuzor Braun Space ali boljši

- Montaža konektorja za prenosni ventilator, v kvaliteti enaki ali boljši kot Whalter.

- Sistem za infundiranje infuzijskih tekočin ohlajenih na 40C z +/- z odstopanjem 10C; – Hladilni predal mora ustrezati tehničnim specifikacijam.

  - Kapaciteta hladilnega predala cca. 30L.

  - Napetost  hladilnega predala 12 Voltov DC.

  - Temperaturna diferenca min. 14°C.

  - Temperaturno območje -2°C do +12°C.

  - Hermetično zaprt kompresor z integrirano kontrolnimi elekričnimi elementi, nizko napetostna zaščita, dinamično ventiliran žični kondenzator, evaporator.

  - Prikazovalnik temperature – se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona v bolniški kabini in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS .

  - Kompresor in hladilni predal morata biti medsebojno ločena, do 1,5m levo ali desno.

- Grelec infuzijskih tekočin, mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Infuzijsko tekočino mora ogreti na telesno temperaturo +37°C in jo potem vzdrževati, nameščen mora biti v spodnjem prostoru omare ob predelni steni, temperatura se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS. Sistem mora imeti možnost nastavitve različnih temperaturnih nivojev gretja in temperaturnih histerez. Skladen mora biti z EN1789.

- Stol kardiološki  z gosenicami, kot npr. Stryker 6252 ali enakovredno. Višina stola min. 95cm, širina min. 52cm, globina v sedečem položaju max 71cm, globina v zloženem položaju max.20cm, teža max. 14kg, nosilnost minimalno 225kg. Stol mora biti v rumeni barvi.

- Glavna nosila s podvozjem, blazino, po naslednjih specifikacijah:

Glavno nosilo:

- Skladnost s standardom EN 1865.

- Ustreza naj CE in EN 1865,EN1789, testirano na TUV.

- Navpično premični stranski ograjici.

- Hidravlični dvig naslona za hrbet.

- 4 kolesa. Blazina, opora za noge, možnost nosilca za infuzijo(brez), možnost nastavka za široke paciente.

- Nosilnost min.226 kg.

- Kompatibilnost z obstoječimi podvozji nosil naročnika v izvedbi Stryker M1.

Podvozje glavnih nosil:

- ustreza naj CE in EN 1865, EN1789.

- 6 nastavitev višin ter popolnoma zložena pozicija.

- Nosilnost min. 226 kg.

- Kompatibilno z obstoječimi nosili naročnika v Stryker M1.

Defibrilator EKG

Klasični in polavtomatski defibrilator, bifazna reducirana sinusoida do 360J s samodejno nastavitvijo treh parametrov:

- toka (amperov)

- napetosti (voltov)

- in časa (sekund)

glede na upornost prsnega koša vsakega pacienta posebej.

- 25 izbirnih energij defibrilacije

- s štirimi nastavitvami podpore postopkom oživljanja (odrasli brez oskrbljene dihlne poti, odrasli z oskrbljeno dihalno potjo, otroci brez oskrbljene dihalne poti in otroci z oskrbljeno dihalno potjo)

- avtomatsko spremljanje EKG krivulje in alarm v primeru življensko nevarne motnje ritma, s pisnimi in glasovnimi navodili za ukrepanje preko ekg ali samolepilnih elektrod za  monitoring defibrilacijo in pacing,

- detektor funkcija za prekinitev analize ekg ritma v primeru zunanje srčne masaže, tresenje pacienta in zunanjih motenj, ki bi lahko vodile do napačne analize,

- EKG monitoring, hkratno spremljanje treh EKG krivulj na ekranu,

- barvni in črnobeli LCD ekran, ki je viden na direktni sončni svetlobi,

- zunanji pace maker z jakostjo do 200mA, deluje on demant in nondemant.

- alfanumerično ter grafično prikazovanje vrednosti vseh obstoječih vitalnih znakov ter nadzor nad vitalnimi znaki ( SpO2, CO2, NIBP) in ST spojnico v  primeru grozečega infarkta,

- 12 kanalni ekg z interpretacijo glede na starost in spol pacienta,

- kabel za štiri standardne in šest prekordiranih odvodov.

- pediatrični modul, otroške samolepilne elektrode za defibrilacijo,

- termični tiskalnik, 100 mm

- kompaktna in nedeljiva naprava, žična komunikacija med moduli naprave,

- možnost uporabe defibrilacijski ročk ali nalepk za defibrilacijo,

- Drop test  5 padcev z višine 45 cm na vse površine naprave,

- Drop test z višine 76 cm na 6 površin aparata,

- dve neodvisni Lithium ionski bateriji,

- možnost menjave baterije brez ugašanja aparata,

- indikator napolnjenosti baterije.

- polnilec

- možnost uporabe naprave v AED načinu

- nosilna torba

Vgrajen bluetooth

Pulzna oksimetrija s svetlobnim spektrom 8 valovnih dolžin

Neinvazivni tlak z manšeto za otroke in odrasle

Kapnometrija Sidestream

Trending

Možnost prenosa podatkov v PC in softvera za analizo globine srčne masaže, za arhiviranje.

Kapaciteta spomin najmanj 300 min kontinuiranega ekg monitoringa in vsaj 350 posameznih dogodkov.

Standardi: IP44, Aircraft cat 4, Helicopter cat 6,  EN1789, IEC 60068-2-27, 810E

- ODDAJA IN ODPIRANJE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 26. 11. 2021 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudnik v sistemu e-JN predloži obrazce na naslednji način:

Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Dokumenti so lahko predloženi v sistem e-JN v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini originala. Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo vsi zahtevani in izpolnjeni obrazci. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov (ni dovoljeno spreminjati tehničnih popisov naročnika), ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika.

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo izpolnjeno dokumentacijo:

- OBR-1: podatki o ponudniku

- OBR-2: specifikacija ponudbe s cenami

- OBR-3: vzorec pogodbe

- OBR-4: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: menična izjava

- Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi, navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/)

Elektronsko oddate specifikacijo ponudbe s cenami - OBR-2 v razdelek »Predračun« v pdf obliki, kot piše v nadaljnjih navodilih. Vse ostale obrazce, ki so zahtevani, pa elektronsko podpišete in jih dodate pod rubriko »Drugi dokumenti« in to vse v celoti.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je naveden na Portalu javnih naročil v Obvestilu o naročilu male vrednosti.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne, 26. 11. 2021 in se bo začelo ob 10.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- ROKI

4.1	Rok, do katerega morajo biti ponudbe veljavne (opcija ponudbe): 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

4.2  	Rok za predložitev ponudb: ponudbe je treba predložiti do 26. 11. 2021  do 9:00. ure v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

4.3	Rok, v katerem mora pozvani ponudnik pristopiti k podpisu pogodbe je 7 delovnih dni po prejemu pogodb v podpis.

5       POJASNILA

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil. Zadnji rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo pojasnila je 19. 11. 2021 do 10.00. ure. Naročnik bo ponudnikom odgovore posredoval izključno preko Portala javnih naročil. Sestanka s ponudniki ne bo.

Naročnik sme v postopku ocenjevanja ponudb od ponudnikov zahtevati pojasnila ponudb. Zahtevek za pojasnjevanje in odgovor morata biti podana v pisni obliki.

- MERILO ZA OCENJEVANJE PONUDB

Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe je najnižja cena vozila.

Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo predložil dopustno ponudbo.

Naročnik v postopek oddaje javnega naročila ne bo vključil pogajanja.

7     DODATNI POGOJI

Dodatni najpomembnejši pogoji, ki so sestavni del pogodbe o izvedbi oddaje naročila male vrednosti:

  - Izbrani ponudnik dodeljenega naročila, brez soglasja naročnika, ne sme prenesti na koga drugega oz. dati v izvedbo drugim izvajalcem. Prav tako ni možen prenos terjatev iz naslova sklenjenih pogodb iz javnih razpisov brez privolitve naročnika.

  - Izbrani ponudnik bo zaradi namena 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

- njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter

- o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

8      SPREMLJANJE POGODBE

Naročnik bo spremljal pravilno izvajanje pogodbe in za vsa ugotovljena cenovna neskladja od prodajalca zahteval uskladitev oz. spoštovanje pogodbe.

9      PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 60/2011-ZTP-D, 63/2013, 90/14 in 60/17; ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 2.000,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za javno upravo, št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, ter priložiti potrdilo o njenem plačilu.

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za predrevizijski postopek v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu.

Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvu za javno upravo, Direktorat za javno naročanje.

Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Direktorica:

Vlasta Zupanič Domanjko, univ.dipl.ekon.

.

NMV06-B/2021

za nakup in dobavo reševalnega vozila OBR. 1

PODATKI O PONUDNIKU (izpolni ponudnik)

Firma oz. ime ponudnika

Naslov ponudnika

Zakoniti zastopnik

Matična številka

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Kontaktna oseba za pojasnila ponudbe

Telefonska številka kontaktne osebe

Številka fax-a kontaktne osebe

E-naslov kontaktne osebe

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Ali je ponudnik MSP: DA NE (MSP-kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije (2003/361/ES)

Podpis pooblaščene osebe:

Žig

OBR. 2

PONUDBA za NMV06-B/2021:

NAKUP IN DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA

Ponudnik:

___________________

___________________

___________________

Številka ponudbe:___________

Ponujeno vozilo:______________________________________________________________________________

Znamka in model ponujenega vozila:________________________________________________________________

Rok dobave vozila (v roku 3 mesecev  od podpisa pogodbe):  ________________________

| Zap. št. | OPIS | Vrednost (v EUR brez DDV) | DDV | Vrednost skupaj (v EUR z DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NAKUP IN DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA |  |  |  |
|  | S K U P A J : |  |  |  |

Strinjamo se, da naša ponudba velja najmanj 90 dni od skrajnega roka za predložitev ponudb, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Opombe:

- Ponudnik naj oblikuje ponudbo na lastnih obrazcih tako, da bodo v njej zajete vse postavke iz predračuna.

- Ponudnik mora za ponujeno vozilo predložiti tehnično dokumentacijo iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujeno vozilo izpolnjuje tehnične specifikacije iz razpisne dokumentacije.

Priloge:

- Lasten predračun in vsi sestavni elementi ponudbe

Datum:______________________________                               			Žig in podpis ponudnika

POGODBA ŠT NMV06-B/2021

OBR. 3

ki jo sklepata

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ, Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož, ki ga zastopa direktorica Vlasta Zupanič Domajnko, univ.dipl.ekon., kot naročnik

Matična štev.: 5054699000

Davčna številka: 93436173

in

……………………………………………………………………………………………….……………………..…, ki ga zastopa …………………………………………………, kot prodajalec

Matična štev.: ………….

ID za DDV: ……………

PREDMET POGODBE

1. člen

Z pogodbo se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju v prometu blaga.

2. člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur.l. RS, št. 91/2015, 14/2018), objavljeno na Portalu javnih naročil pod št…………….…..dne……………..…, z namenom sklenitve pogodbe za nakup in dobavo reševalnega vozila in s specifikacijo ponudbe št………….., z dne  ........................., ki je sestavni del te pogodbe.

Sestavni del pogodbe je tudi razpisna in ponudbena dokumentacija, tehnična specifikacijo vozila in splošni pogoji naročnika.

POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost naročila znaša …………………………………………..EUR brez DDV in ……………………………… z DDV.

Cena iz ponudbe je fiksna.

Končna cena vozila vključuje nabavno vrednost blaga z vsemi stroški, popusti, davkom na dodano vrednost in drugimi dajatvami. Končne cene so cene z DDV.

PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

4. člen

Prodajalec bo naročniku izstavil za dobavljeno vozilo e-račun. Naročnik se obveže plačati v 30-ih dneh od izstavitve računa na transakcijski račun prodajalca št. ………………………………..….. pri …………………………………

V primeru zamude plačila se lahko zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

5. člen

Naročnik bo spremljal pravilno izvajanje pogodbe in za vsa cenovna neskladja od prodajalca zahteval uskladitev oz. spoštovanje pogodbe.

DOBAVA IN PREVZEM

6. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo naročniku dostavil vozilo na sedež naročnika v roku 3 mesecev po podpisu pogodbe.

Prodajalec bo naročniku ob dobavi izročil vso potrebno dokumentacijo za registracijo vozila, vsa potrebna navodila za rokovanje in vzdrževanje vozila, garancije ter ostalo dokumentacijo. Vsa navodila morajo biti v slovenskem jeziku. Prodajalec naročniku izroči še naslednje dokumente:

- dokument o tehnični brezhibnosti,

- ostale dokumente potrebne za registracijo vozila s strani naročnika,

- servisno knjižico proizvajalca osnovnega vozila,

- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku,

- garancijske liste.

O prevzemu vozila sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali vozilo ustreza določilom razpisne dokumentacije, specifikacijam, določilom pogodbe, veljavnim zakonskim  predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in končanja dobave in datum prevzema;

- kakovost vozila in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo dobavljenega;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave;

- ugotovitev o sprejemu atestov, standardov in garancijskih listov.

Odstopanja v zvezi s kvaliteto in količino, ki jih ni bilo mogoče ugotoviti ob prevzemu, mora naročnik reklamirati v roku 30 dni od prevzema. Prodajalec je dolžan vse nepravilnosti odpraviti v roku 8 (osem) dni od dneva prejema reklamacije.

Za prekoračitev pogodbenega roka po krivdi dobavitelja bo naročnik zaračunal 1% od celotne vrednosti pogodbe za vsak zamujeni koledarski dan, vendar največ 10% pogodbene vrednosti.

GARANCIJSKO VZDRŽEVANJE IN SERVIS VOZILA

7. člen

Odzivni čas v primeru okvare je največ dva (2) dni od prejema zahteve naročnika.

Redni servis za vozilo mora biti zagotovljen v Sloveniji. Pooblaščen serviser mora zagotoviti brezhibnost vozila.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

8. člen

Če predstavnik prodajalca v svojem imenu ali na svoj račun, predstavniku naročnika ali posredniku naročnika ali njegovega organa obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali njegovemu organu povzročena škoda ali je                        omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, njegovemu posredniku ali njegovemu organu, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku posredniku;

je ta pogodba nična.

RAZVEZNI POGOJ

9. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

•	plačilom za delo,

•	delovnim časom,

•	počitki,

•	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

KONČNE DOLOČBE

10. člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

11. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega sporazuma reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, je za reševanje sporov iz tega sporazuma pristojno sodišče na Ptuju.

12. člen

Skrbnik te pogodbe s strani naročnika: Fajfar Tomaž

Skrbnik te pogodbe s strani prodajalca:  ………………………………..

13. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stran po en (1) izvod.

V ………….., dne ………………..….                                                           V ………….., dne ………………..….

|  |  | Naročnik: |
| --- | --- | --- |
| Prodajalec: |  | ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ |
|  |  | Direktorica: Vlasta Zupanič Domanjko, univ.dipl.ekon. |

Priloge:

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menica in  menična izjava)

- ponudba in specifikacija ponudbe s cenami

- Lastna izjava izvajalca o:

- - njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter

- o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

OBR. 4

VZOREC

Ponudnik:_____________________________________

_____________________________________

MENIČNA IZJAVA

ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI

V skladu s podpisanim sporazumom za NMV06-B/2021  za nakup in dobavo reševalnega vozila  sklenjenega, dne _______ med Zdravstvenim domom Ormož, davčna št.: 93436173, matična št.: 5054699000 (v nadaljevanju naročnik) in _____________________________________________________ (v nadaljevanju prodajalec), je prodajalec dolžan izvajati storitve v roku, količini, ceni in kvaliteti kot je opredeljeno v navedenem sporazumu.

Na zahtevo naročnika izročamo bianko menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v višini ___________________________________________ EUR (deset odstotkov (10%) od pogodbene vrednosti).

Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:

______________________________, kot _______________________________	________________________

(ime in priimek)				(funkcija podpisnika)			(lastnoročni podpis)

Na podlagi navedenega se nepreklicno obvezujemo, da bomo, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjenega sporazuma in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom, omogočili izplačilo za vse zneske do maksimalne višine ___________________ EUR, z besedo __________________________________________ evrov, proti predložitvi vašega pisnega zahtevka za plačilo in vašo potrditev, da ____________________________________(naziv izvajalca), svojih obveznosti ni izpolnil v skladu s pogodbenimi določili.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo UJP oziroma katerokoli drugo poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi nas transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek__________________________________EUR.

Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov.

Ta menična izjava velja še pet (5) dni po poteku veljavnosti sporazuma oziroma najkasneje do ___________________.

_________________							Izdajatelj menice:

(kraj, datum)